załącznik nr 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: Analizator do badań immunochemicznych

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………

Producent:…….....………………………………………………………

Nazwa i typ:……….......…………………………………………………

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analizator wieloparametrowy, automatyczny do badań immunochemicznych, fabrycznie nowy (nie podemonstracyjny) - rok produkcji nie wcześniej niż 2018 dostarczony z bezpłatnym pakietem startowym (po 1 opakowaniu TSH, PSA i troponiny T hs) |  |
| 2. | Oznaczenia oparte o metodę chemiluminescencyjną, elektrochemilumienscencyjną |  |
| 3. | Analizator wieloparametrowy wolnostojący lub nastołowy wraz ze stołem |  |
| 4. | Analizator wieloparametrowy wyposażony w stanowisko z komputerem zewnętrznym, drukarką laserową, z czytnikiem kodów kreskowych |  |
| 5. | Aparat w stanie czuwania, zapewniający całodobową możliwość natychmiastowego wykonywania badań |  |
| 6. | Priorytetowe oznaczanie próbek CITO, bez konieczności przerywania pracy aparatu |  |
| 7. | Możliwość ciągłego dostawiania próbek w czasie pracy analizatora |  |
| 8. | Możliwość wykonywania badań z próbek pierwotnych. |  |
| 9. | Czas oznaczania Troponiny T hs nie dłuższy niż 30 minut od momentu podania próbki do aparatu |  |
| 10. | Analizator wyposażony w system chłodzenia odczynników w stałej temperaturze zgodnie z wymogami producenta, zapewnienie ciągłego monitorowania ilości dostępnych odczynników lub analizator pracujący w oparciu o zastosowanie monotestów |  |
| 11. | Zastosowanie jednorazowych końcówek do pobierania materiału |  |
| 12. | Materiał kontrolny dedykowany do aparatu zawarty w ofercie |  |
| 13. | Oprogramowanie w języku polskim |  |
| 14. | Analizator podłączony do systemu informatycznego - z wykorzystaniem funkcjonalności systemu zastosowanego w naszym laboratorium szpitalnym - (obecnie INFO-MEDICA) – dwukierunkowa komunikacja |  |
| 15. | Czynności konserwacyjne aparatu nie częściej niż 1 raz dziennie |  |
| 16. | Czas przybycia serwisu i podjęcie działań w celu usunięcia usterki/awarii – nie dłuższy niż 24 godziny |  |
| 17. | Gwarancja w trakcie obowiązywania umowy obejmuje również wykonania przeglądów analizatora z wydaniem certyfikatu poprawności działania |  |
| 18. | Analizator wyposażony w UPS podtrzymujący pracę przez co najmniej 30 minut |  |
| 19. | Dokument deklaracji zgodności CE z wymogami UE |  |
| 20. | Wyposażenie dodatkowe: jednodrzwiowa lodówka odczynnikowa o wys 160- 175 cm, pojemność całkowita 320-350L, zakres temperatury 0stC do +10 stC, min 5 półek, termometr wewnątrz |  |

UWAGA:

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Wymogi instalacyjne oraz dotyczące warunków pracy analizatora, które muszą być spełnione przez Zamawiającego w celu zapewnienia prawidłowej pracy analizatora – podaje Wykonawca ze wskazaniem, które z nich ma spełnić Zamawiający

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Informacje ogólne dotyczące odczynników – podaje Wykonawca

Poniżej lub w osobnym dokumencie należy podać:

- Wykaz stosowanych odczynników

- Warunki przechowywania odczynników

- Trwałość odczynników

- Warunki utylizacji pozostałości odczynników i opakowań

- Inne informacje ważne dla użytkownika

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………........…. dn. …………….				……………………………								              		    podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy