załącznik nr 1 do SIWZ

Minimalne wymagane parametry techniczne

Aparat do intensywnego nadzoru medycznego

| Dane ogólne |
| --- |
| Pełna nazwa, typ | Podać |  |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Dystrybutor / Wykonawca | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

Uwaga!!!

W kolumnie „Parametr oferowany (opisać)” Wykonawca zobowiązany jest podać opis oferowanego sprzętu, nie wystarczy wpisać TAK, POTWIWERDZAM, czy inne tego typu stwierdzenie.

Należy wpisać konkretne wartości (parametry) wszędzie tam, gdzie Zamawiający pisze „co najmniej”

| L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat na podstawie jezdnej, hamulec centralny, uchwyty na dwie 10 litrowe butle rezerwowe, reduktory do butli O2 i N2O nakręcane z przyłączami do aparatu | Tak |  |
| 2 | Zasilanie gazami z sieci centralnej: O2, N2O, Powietrze | Tak |  |
| 3 | System oddechowy podgrzewany, zasilanie wewnętrzne bez zewnętrznych przewodów zasilających, możliwe wyłączenie podgrzewania przez użytkownika | Tak (podać) |  |
| 4 | Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu z wbudowanego akumulatora na co najmniej 100 minut | Tak |  |
| 5 | Duży blat roboczy, pozwalający na wygodne prowadzenie dokumentacji. Wbudowane regulowane oświetlenie blatu typu LED | Tak |  |
| 6 | Szuflada na akcesoria z trwałym zamknięciem (typu: zamek na klucz, blokada mechaniczna) | Tak |  |
| 7 | Prezentacja ciśnień gazów w sieci centralnej i w butlach rezerwowych na ekranie respiratora | Tak (podać) |  |
| 8 | System bezpieczeństwa zapewniający co najmniej 25% udział O2 w mieszaninie z N2O | Tak |  |
| 9 | Elektroniczny mieszalnik zapewniający utrzymanie ustawionego wdechowego stężenia tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów, | Tak (podać) |  |
| 10 | Elektroniczny mieszalnik zapewniający utrzymanie ustawionego przepływu świeżych gazów przy zmianie stężenia tlenu w mieszaninie podawanej do pacjenta | Tak |  |
| 11 | Prezentacja przepływomierzy w formie graficznej na ekranie aparatu, tzw. wirtualne przepływomierze | Tak |  |
| 12 | Aparat przystosowany do prowadzenia znieczulania w technice Low Flow i Minimal Flow | TAK |  |
| 13 | Elementy systemu oddechowego mające styczność z mieszaniną oddechową pacjenta, w tym czujniki przepływu, nadają się do sterylizacji parowej (nie dotyczy jednorazowych układów rur, linii próbkujących) | TAK |  |
| 14 | Wentylacja pacjentów ze wszystkich grup wiekowych nie wymaga użycia odmiennych elementów systemu oddechowego i czujników z wyłączeniem rur oddechowych i worka do wentylacji ręcznej | TAK |  |
| 15 | Regulowany zawór ograniczający ciśnienie w trybie wentylacji ręcznej (APL) z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie bez konieczności skręcania do minimum | TAK |  |
| 16 | Wbudowany niezależny przepływomierz O2 do podaży tlenu przez maskę lub kaniulę donosową | TAK |  |
| 17 | Miejsce aktywne do zamocowania jednego parownika | TAK |  |
| 18 | Aparat przygotowany do pracy z jednorazowymi zbiornikami pochłaniacza, w dostawie co najmniej 6 zbiorników jednorazowych, objętość pochłaniacza jednorazowego minimum 1200 ml | TAK |  |
| 19 | Respirator, tryby wentylacji | TAK |  |
| 20 | Ekonomiczny respirator z napędem elektrycznym | TAK |  |
| 21 | Wentylacja kontrolowana objętościowo | TAK |  |
| 22 | Wentylacja kontrolowana ciśnieniowo | TAK |  |
| 23 | Wentylacja synchronizowana w trybie kontrolowanym objętościowo i w trybie kontrolowanym ciśnieniowym | TAK |  |
| 24 | CPAP/PSV | Tak |  |
| 25 | Funkcja Pauzy (zatrzymanie wentylacji np. na czas odsysania śluzu), regulacja czasu trwania pauzy przez użytkownika, prezentacja czasu pozostałego do zakończenia pauzy | TAK |  |
| 26 | Automatyczne przełączenie na gaz zastępczy: -po zaniku O2 na 100 % powietrze -po zaniku N2O na 100 % O2 -po zaniku Powietrza na 100% O2 we wszystkich przypadkach bieżący przepływ Świeżych Gazów pozostaje stały (nie zmienia się) | TAK |  |
| 27 | Awaryjna podaż O2 i anestetyku z parownika po awarii zasilania sieciowego i rozładowanym akumulatorze | TAK |  |
| 28 | Regulacje |  |  |
| 29 | Zakres regulacji częstości oddechowej co najmniej od 5 do 100 odd/min | TAK |  |
| 30 | Zakres regulacji plateau co najmniej od 0% do 50% | TAK |  |
| 31 | Zakres regulacji I:E co najmniej od 4:1 do 1:4 | TAK |  |
| 32 | Zakres regulacji objętości oddechowej co najmniej od 10 do 1500 ml | TAK |  |
| 33 | Zakres regulacji wyzwalacza przepływowego co najmniej od 0,3 l/min do 15 l/min | TAK |  |
| 34 | Ciśnienie wdechowe regulowane w zakresie co najmniej od 10 do 100 hPa (cmH2O) | TAK |  |
| 35 | Wspomaganie ciśnieniowe w trybie PSV regulowane w zakresie od 3 cmH2O do co najmniej 60 cmH2O | TAK |  |
| 36 | Regulacja czasu narastania ciśnienia w fazie wdechowej (nie dotyczy czasu wdechu), pozwalająca na kształtowanie nachylenia fali oddechowej, podać zakres | TAK |  |
| 37 | Regulacja PEEP w zakresie co najmniej od 2 do 20 hPa (cmH2O); wymagana funkcja WYŁ (OFF) | TAK |  |
| 38 | Zmiana częstości oddechowej automatycznie zmienia czas wdechu (Ti) - tzw. blokada I:E, możliwe wyłączenie tej funkcjonalności przez użytkownika | TAK |  |
| 39 | Zmiana nastawy PEEP powoduje automatyczną zmianę Pwdech, możliwe wyłączenie tej funkcjonalności przez użytkownika | TAK |  |
| 40 | Prezentacje |  |  |
| 41 | Prezentacja krzywych w czasie rzeczywistym: p(t), CO2(t), prezentacja pętli p-V, V-przepływ | TAK |  |
| 42 | Funkcja timera (odliczanie do zera sekund od ustawionego czasu) pomocna przy wykonywaniu czynności obwarowanych czasowo, prezentacja na ekranie respiratora | TAK |  |
| 43 | Funkcja stopera (odliczanie od zera sekund) pomocna przy kontroli czasu znieczulenia, kontroli czasu, prezentacja na ekranie respiratora | TAK |  |
| 44 | Funkcjonalność |  |  |
| 45 | Kolorowy ekran, o regulowanej jasności i przekątnej minimum 15”, sterowanie: ekran dotykowy i pokrętło funkcyjne, ekran wbudowany z przodu aparatu | TAK |  |
| 46 | Co najmniej trzy konfiguracje ekranu, możliwe do szybkiego wyboru przez użytkownika; dowolna konfiguracja każdego z ekranów przez użytkownika | TAK |  |
| 47 | Pola parametrów na ekranie konfigurowane także w czasie pracy, możliwe szybkie dopasowanie rozmieszczenia lub zmiany wyświetlanych parametrów w czasie operacji w zależności od aktualnych wymagań użytkownika | TAK |  |
| 48 | Konfiguracja urządzenia może być eksportowana i importowana do/z innych aparatów tej serii | TAK |  |
| 49 | Wbudowany moduł gazowy, monitorowanie gazowe (pomiar w strumieniu bocznym, powrót próbki do układu) w aparacie – pomiary i prezentacja wdechowego i wydechowego stężenia gazów anestetycznych, O2 (pomiar paramagnetyczny), N2O, CO2, anestetyki (SEV, DES, ISO), automatyczna identyfikacja anestetyku, MAC skorelowany do wieku pacjenta | TAK |  |
| 50 | Powrót próbki gazowej do układu | TAK |  |
| 51 | Możliwy demontaż modułu gazowego i przeniesienie go do innego urządzenia tej serii | TAK |  |
| 52 | W pełni automatyczna kalibracja modułu gazowego, niewymagająca udziału serwisu, personelu i akcesoriów (np. tzw. gazu testowego) | TAK |  |
| 53 | Eksport tzw. zrzutu ekranu do pamięci zewnętrznej USB | TAK |  |
| 54 | Automatyczne wstępne skalkulowanie parametrów wentylacji na podstawie wprowadzonej masy ciała i/lub wzrostu pacjenta | TAK |  |
| 55 | Alarmy |  |  |
| 56 | Możliwość automatycznego dostosowania granic alarmowych w odniesieniu do aktualnie mierzonych wartości | TAK |  |
| 57 | Alarm ciśnienia w drogach oddechowych | TAK |  |
| 58 | Alarm objętości minutowej | TAK |  |
| 59 | Alarm bezdechu (aponea) | TAK |  |
| 60 | Alarm stężenia anestetyku | TAK |  |
| 61 | Alarm braku zasilania w gazy | TAK |  |
| 62 | Alarm wykrycia drugiego anestetyku | TAK |  |
| 63 | Inne |  |  |
| 64 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, wersja drukowana i elektroniczna | TAK |  |
| 65 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 66 | Ssak inżektorowy napędzany powietrzem z sieci centralnej, zasilanie ssaka z przyłączy w aparacie, regulacja siły ssania, dwa zbiorniki na wydzielinę o łącznej objętości minimum 1200 ml. | TAK |  |
| 67 | Dreny do podłączenia O2, N2O i Powietrza o dł. min. 5m każdy; wtyki typu AGA | TAK |  |
| 68 | Dodatkowe gniazda elektryczne, co najmniej 4 szt., zabezpieczone bezpiecznikami | TAK |  |
| 69 | Całkowicie automatyczny test bez interakcji z użytkownikiem w trakcie trwania procedury | TAK |  |
| 70 | Lista kontrolna, czynności do wykonania przed rozpoczęciem testu, prezentowana na ekranie respiratora w formie grafik i tekstu objaśniających poszczególne czynności | TAK |  |
| 71 | System ewakuacji gazów, zintegrowany, z niezbędnymi akcesoriami umożliwiającymi podłączenie do odciągu szpitalnego | TAK |  |
| 72 | Akcesoria dodatkowe |  |  |
| 73 | Zbiornik wielorazowy na wapno, możliwa sterylizacja parowa w temperaturze 134 st C | TAK |  |
| 74 | W dostawie jednorazowe układy oddechowe, współosiowe, z pułapkami 10 szt. (worek oddechowy 2 L, długość rur co najmniej 170 cm) | TAK |  |
| 75 | W dostawie jednorazowe wkłady na wydzielinę z żelem co najmniej 25 szt | TAK |  |
| 76 | W dostawie pułapki wodne do modułu gazowego co najmniej 12 szt. | TAK |  |
| 77 | W dostawie linie próbkujące co najmniej 10 szt | TAK |  |
| 78 | Monitor do aparatu, wymagania ogólne |  |  |
| 79 | Monitor o budowie kompaktowej, z kolorowym ekranem LCD o przekątnej co najmniej 15 cali, z wbudowanym zasilaczem sieciowym, przeznaczony do monitorowania noworodków i dorosłych | TAK |  |
| 80 | Wygodne sterowanie monitorem za pomocą stałych przycisków i menu ekranowego w języku polskim. Stałe przyciski zapewniają dostęp do najczęściej używanych funkcji. Obsługa menu ekranowego: wybór przez dotyk elementu na ekranie, zmiana wartości i wybór pozycji z listy – za pomocą pokrętła, potwierdzanie wyboru i zamknięcie okna dialogowego przez naciśnięcie pokrętła. Możliwość zmiany i wartości, wybrania pozycji z listy, potwierdzenia wyboru i zamknięcia okna za pomocą tylko ekranu dotykowego | TAK |  |
| 81 | Możliwość wykorzystania monitora do transportu: - nie cięższy niż 7,5 kg - wyposażony w wygodny uchwyt do przenoszenia - wyposażony w akumulator dostępny do wymiany przez użytkownika, wystarczający co najmniej na 5 godzin pracy - w komplecie system mocowania monitora, umożliwiający szybkie zdjęcie bez użycia narzędzi i wykorzystanie monitora do transportu pacjenta - monitor jest gotowy do uruchomienia łączności bezprzewodowej, umożliwiającej centralne monitorowanie podczas transportu | TAK |  |
| 82 | Chłodzenie bez wentylatora | TAK |  |
| 83 | Możliwość dopasowania sposobu wyświetlania parametrów do własnych wymagań. Ilość różnych przebiegów (krzywych) dynamicznych możliwych do jednoczesnego wyświetlenia na ekranie monitora – minimum 8. Dostępny ekran dużych liczb i ekran z krótkimi trendami obok odpowiadających im krzywych dynamicznych. | TAK |  |
| 84 | Możliwość skonfigurowania, zapamiętania w monitorze i późniejszego przywołania co najmniej 3 własnych zestawów parametrów pracy monitora | TAK |  |
| 85 | Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów co najmniej z 6 dni, z możliwością przeglądania co najmniej ostatniej godziny z rozdzielczością lepszą niż 5 sekund | TAK |  |
| 86 | Funkcja zapamiętywania krzywych dynamicznych z min. 96 godzin | TAK |  |
| 87 | Oprogramowanie realizujące funkcje: - kalkulatora lekowego - kalkulatora parametrów hemodynamicznych, wentylacyjnych i utlenowania - obliczenia nerkowe | TAK |  |
| 88 | Monitor umożliwia wyświetlanie danych z innego monitora pacjenta podłączonego do tej samej sieci, również w przypadku braku lub wyłączenia centrali | TAK |  |
| 89 | Monitor wyposażony we wbudowany rejestrator taśmowy, drukujący co najmniej 3 krzywe dynamiczne | TAK |  |
| 90 | Monitor zamocowany na oferowanym aparacie do znieczulania i połączony z nim, wyświetla przebiegi dynamiczne, łącznie z pętlami oddechowymi, oraz wartości liczbowe danych z aparatu. | TAK |  |
| 91 | Możliwości monitorowania parametrów |  |  |
| 92 | Pomiar EKG |  |  |
| 93 | EKG z analizą arytmii, możliwość pomiaru z 3 elektrod i z 5 elektrod, po podłączeniu odpowiedniego przewodu | TAK |  |
| 94 | Zakres pomiarowy co najmniej: 15-350 uderzeń/minutę | TAK |  |
| 95 | Pomiar odchylenia ST | TAK |  |
| 96 | Monitorowanie arytmii z rozpoznawaniem co najmniej 16 różnych arytmii | TAK |  |
| 97 | Pomiar saturacji i tętna (SpO2) |  |  |
| 98 | Pomiar SpO2 algorytmem Nellcor lub równoważnym pod względem wszystkich opublikowanych parametrów dotyczących jakości pomiaru, z możliwością stosowania wszystkich czujników z oferty firmy Nellcor | TAK |  |
| 99 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi |  |  |
| 100 | Pomiar ciśnienia ręczny i automatyczny z ustawianym czasem powtarzania do 8 godzin | TAK |  |
| 101 | Możliwość włączenia automatycznego blokowania alarmów saturacji podczas pomiaru saturacji i NIBP na tej samej kończynie | TAK |  |
| 102 | Inwazyjny pomiar ciśnienia |  |  |
| 103 | Możliwość przypisania do poszczególnych torów pomiarowych inwazyjnego pomiaru ciśnienia nazw powiązanych z miejscem pomiaru, w tym ciśnienia tętniczego, ciśnienia w tętnicy płucnej, ośrodkowego ciśnienia żylnego i ciśnienia śródczaszkowego. Możliwość jednoczesnego pomiaru trzech ciśnień | TAK |  |
| 104 | Pomiar temperatury |  |  |
| 105 | Wyświetlanie temperatury T1, T2 i różnicy temperatur | TAK |  |
| 106 | Pomiary gazowe |  |  |
| 107 | Pomiar zwiotczenia za pomocy oddzielnego monitora ToFscan, wyposażony w akcelerometr 3 D | TAK |  |
| 108 | Pomiar przewodnictwa nerwowo mięśniowego za pomocą stymulacji nerwu łokciowego i rejestracji odpowiedzi za pomocą czujnika 3D, mierzącego drgania kciuka we wszystkich kierunkach, bez konieczności kalibracji czujnika przed wykonaniem pomiaru. Dopuszczalny pomiar za pomocą dodatkowego monitora. Dostępne metody stymulacji co najmniej: - Train Of Four, obliczanie T1/T4 i Tref/T4 - TOF z ustawianymi odstępami automatycznych pomiarów - Tetanus 50 Hz - Single Twitch | TAK |  |
| 109 | Wymagane akcesoria pomiarowe |  |  |
| 110 | Przewód EKG do podłączenia 3 elektrod | TAK |  |
| 111 | Czujnik SpO2 dla dorosłych i przewód przedłużający | TAK |  |
| 112 | Wężyk do podłączenia mankietów do pomiaru ciśnienia i mankiet pomiarowy dla dorosłych | TAK |  |
| 113 | Czujnik temperatury skóry | TAK |  |
| 114 | Akcesoria do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną pco najmniej w 1 torze | TAK |  |
| 115 | Akcesoria do pomiaru NMT dla dorosłych | TAK |  |

Oświadczam, iż:

- przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu, spełniającego wyspecyfikowane parametry,

- oferowany, wyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny, fabrycznie nowy (rok produkcji 2020) i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza Parownikiem i ewentualnymi materiałami eksploatacyjnymi).

....................................							....................................................

Miejscowość i data								(podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy)