załącznik nr 2b

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: Analizator parametrów biochemicznych

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………

Producent:……………………………………………………………

Nazwa i typ:…………………………………………………………

| l.p. | Parametry minimalne | Parametry oferowane OPIS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczny, wieloparametrowy analizator nowy lub używany po udokumentowanym przeglądzie technicznym rok produkcji nie wcześniej niż 2017 |  |  |
| 2. | Aparat w stanie czuwania, zapewniający całodobową możliwość natychmiastowego wykonywania badań |  |  |
| 3. | Wydajność analizatora minimum 400 oznaczeń fotometrycznych/godzinę i min. 400 ISE/h |  |  |
| 4. | Analizator wieloparametrowy podłogowy lub nastołowy, pracujący w technologii mokrej chemii, wyposażony w stanowisko z komputerem zewnętrznym , drukarką laserową, z czytnikiem kodów kreskowych |  |  |
| 5. | System odczynnikowy otwarty lub zamknięty, oznaczenia w fazie ciekłej |  |  |
| 6. | Analizator wyposażony w detektor skrzepu oraz poziomu odczynnika |  |  |
| 7. | Analizator posiadający osobną igłę odczynnikową i probówkową |  |  |
| 8. | Możliwość wstawiania do analizatora próbek CITO |  |  |
| 9. | Możliwość wykorzystania badań z próbek pierwotnych, z probówek wtórnych oraz z mikropróbki. |  |  |
| 10. | Oprogramowanie w języku polskim |  |  |
| 11. | Identyfikacja próbek za pomocą barkodu |  |  |
| 12. | Możliwości analityczne: białka specyficzne, enzymy, substraty, hemoliza, substancje uzależniające |  |  |
| 12. | Możliwość wykonywania oznaczeń w surowicy, osoczu, moczu, płynie mózgowo-rdzeniowym, pełnej krwi, w hemolizacie |  |  |
| 13. | Minimum 50 pozycji na próbki badane, minimalna ilość pozycji na odczynniki 30 |  |  |
| 14. | Stacja uzdatniania wody dostosowana do potrzeb analizatora - koszty związane z instalacją, serwisem i koszty materiałów zużywalnych ponosi Dostawca |  |  |
| 15. | Analizator z automatycznym podajnikiem próbek umieszczanych w dedykowanych statywach zależnie od rodzaju badanego materiału z możliwością dostawiania próbek w trakcie pracy analizatora |  |  |
| 16. | Chłodzony rotor na odczynniki zgodnie z zaleceniami producenta, pozwalające na przechowywanie odczynników na pokładzie analizatora |  |  |
| 17. | Odczynniki w opakowaniach dających możliwość porcjowania do wtórnych butelek co umożliwi ekonomiczne wykorzystanie zgodnie z podaną przez producenta informacją o trwałości odczynnika po otwarciu |  |  |
| 18 | Możliwość automatycznego rozcieńczania próbek badanych |  |  |
| 19. | Materiał kontrolny dedykowany do parametrów oraz materiałów zawartych w załączniku nr 2b do SWZ – kontrola wg harmonogramu w załączniku nr 2b. Dedykowany materiał kontrolny dla surowicy, moczu oraz PMR, hemolizatu |  |  |
| 20. | Moduł kontroli jakości- Graficzna i liczbowa prezentacja wyników kontroli jakości badań, reguły Westgarda , możliwość automatycznego wysyłania wyników kontroli jakości do laboratoryjnego systemu informatycznego (LIS) |  |  |
| 21. | Moduł ISE pracujący w oparciu o metodę ISE pośredniej z możliwością wymiany poj. Elektrod w module. Kalibracja ISE nie częściej niż co 24h |  |  |
| 22. | Definiowanie norm dla oznaczonych parametrów uwzględniających płeć i wiek pacjenta |  |  |
| 23. | UPS podtrzymujący pracę analizatora przez co najmniej 30 minut |  |  |
| 24. | Możliwość tworzenia profili badań |  |  |
| 25. | Możliwość tworzenia funkcji kalkulacyjnych dla testów, np. obliczenia LDL |  |  |
| 26. | Zastosowanie różnych technik pomiarowych: reakcje punktu końcowego, reakcje kinetyczne, reakcje turbidymetryczne, elektrody jonoselektywne. |  |  |
| 27. | Możliwość zgłoszenia awarii 24 h/dobę przez 7 dni w tygodniu. Maksymalny czas usunięcia awarii do 24 h przez autoryzowany serwis producenta aparatu |  |  |
| 28 | Bezpłatny udział dla testów nieobjętych w COBJwDL, w kontroli międzynarodowej SOWA MED. z częstotliwością przynajmniej 1 raz w roku tj. CRP, PMR badania biochemiczne, etanol |  |  |
| 29 | Potwierdzony w formie oświadczenia udział w programie kontrolnym Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi grupy metodycznej pracującej na zaoferowanych odczynnikach minimum 30 użytkowników ( ocena dotyczy wymienionych w specyfikacji parametrów) |  |  |
| 30 | Wyposażenie dodatkowe: jednodrzwiowa lodówka odczynnikowa o wys 160- 175 cm, pojemność całkowita 320-350L, zakres temperatury 0stC do +10 stC, min 5 półek, termometr wewnątrz Dostosowanie pomieszczenia do pracy analizatora- rolety w oknach |  |  |
| 31 | Dokumenty – Deklaracja Zgodności i/lub Certyfikat Zgodności wystawiony przez jednostkę notyfikowaną |  |  |
| 32. |  |  |  |

UWAGA:

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Wymogi instalacyjne oraz dotyczące warunków pracy analizatora, które muszą być spełnione przez zamawiającego w celu zapewnienia prawidłowej pracy analizatora – podaje Dostawca ze wskazaniem, które z nich ma spełnić Zamawiający

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Informacje ogólne dotyczące odczynników – podaje Dostawca

Poniżej lub w osobnym dokumencie należy podać:

- Wykaz stosowanych odczynników

- Warunki przechowywania odczynników

- Trwałość odczynników

- Trwałość odczynników po otwarciu

- Ilość testów w opakowaniu

- Autoryzowane przez producenta odczynników i aparatu aplikacje testów – wersja papierowa

- Warunki utylizacji pozostałości odczynników i opakowań

- Inne informacje ważne dla użytkownika

- Wykaz nr telefonów do inż. serwisowych oraz aplikacyjnych

………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………….……..…...…

……………………………………………………………………………………………....…..………

……………………………………………………………………………………………….…..………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................…